**DER2572 接地电阻测试仪的特点及技术参数**

**产品简介：**

 **DER2572 接地电阻测试仪**适用于测量各种电机、电器、仪器仪表、家用电器 等设备的保护接地端和可触及的金属壳体之间的电阻值。它具有测量准确，操作 方便等优点。符合 GB4706.1《家用和类似用途电器的安全通用要求》和GB9706.1 《医用电气设备安全通用要求》等国家标准中相关条款的试验要求所需的测试设 备。 **DER2572 接地电阻测试仪**贯彻 Q/YXYZ3 数字接地电阻测试仪企业标准。

**产品特点：**

1、自动补偿测试线电阻和夹具接触电阻。
2、测量值自动量程转换。
3、具有过流和欠流指示及保护功能。
4、记忆测试条件。
5、被测值超过报警值时，仪器具有声光报警功能。
6、可以单次或连续测试，适合生产线作业。
7、前面板键入式软件校正。
8、可选配计算机通讯接口。
9、可选配控制接口。

****产品参数：****

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量范围 （mΩ） | 测试电流 （A） | 25.0~30.0 | 1.0~150.0 |
| 10.0~25.0 | 1.0~199.9 |
| 4.0~10.0 | 1.0~500 |
| 基本误差 | ±（3％r+3d） |
|   测试电流 | A | 4.0~30.0 |
| 基本误差 | ±（3％r+3d） |
| 测试电压（交流）(V) | ≤6 |
| 报警电阻 mΩ | 分辨率 | 0.1 | 1.0~199.9 |
| 1 | 200~500 |
| 测试时间s | 0~99±5％ |
| 注：0时为连续测试状态，即测试时间为无穷大 |
| 外形尺寸1×b×h | 380mm×320mm×145mm |
| 重量( Kg) | 9 |
| 注1：r-读数 d-个字。 注2：表中基本误差测试条件为温度23℃±5摄氏度，相对湿度小于等于80％。 |

尊敬的客户：
感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有[200A|100A|回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9003.html)，[回路电阻测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/read/641.html)，[超高压耐压测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9005.html)，[互感器测试仪](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9006.html)，[双钳相位伏安表](http://www.zhengyuandianqi.com/product/9019.html)等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢!