- 谈谈接地电阻测试仪常见故障及处理方法

- 1、测试仪开机后电源指示灯不亮或显示器无反应，可能出现的原因分析：

- 1)电源插座里面保险丝与接触弹片接触不良，请更换保险丝或保险丝座。

- 2)电源变压器次级到主板插座松脱，更换插紧。

- 3)测输出应为5V，如果无电压或电压太低就检查相关的整流管、电解电容器和三端稳压器。

- 2、接地电阻测试仪显示无电流，可能出现的原因分析：

- 1)测试线与大鳄鱼夹焊接处脱焊，接触不良或者测试线断线，以及插座松脱、断裂，插座里面连线与插座螺丝未旋紧。

- 2)“测量”开关损坏，更换开关。

- 3)可控硅板上继电器损坏，调换相应的元件。

- 3、接地电阻测试仪开机“过电流”灯常亮，可能出现的原因分析：

- 把调节电流旋钮回到零点，再按动“复位”键，重新开始测试。

- 如果因干扰严重或操作不当使仪器的“启动” ，“复位”等键不工作，可按动“电源”开关，关掉电源，重新开机，仪器即可正常工作。

- 如以上故障仍无法排除或有其它故障，请与售后服务部门联系。

- 接地电阻测试仪测量值误差大，请检查补偿值是否设定正确。

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻测试仪，超高压耐压测试仪，互感器测试仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！