HLM-1002直流高压发生器应用特点及技术指标

直流高压发生器是我公司采用*技术结合中国国情研制的面向国内的高可靠 度、高品位、真正便携的试验设备，是电力部门、厂矿企业动力部门及发电厂对氧化锌避雷器、电力电缆、发电机、变压器、开关等设备进行直流高压试验的 检测仪器。直流高压发生器采用中频倍压电路，新型直流高压发生器应用PWM脉宽调制技术和大功率IGBT器件，根据电磁兼容性理论，采用特殊屏蔽、隔离和接地等措施。使直流高压试验实现了高品质、便携式并能承受额定电压放电而不损坏。直流高压发生器具有多种保护功能，如：低压过流、低压过压、高压过流、高压过压、零位保护、不接地保护等。

智能直流高压发生器采用故障取样的传感器，动作时间为纳秒级，光隔离元件也为纳秒级，动作时间一般在10微秒可*关断直流主回路。推动信号快速关断保护在输出端采用传感器取样，反应时间为纳秒级，通过纳秒级的光隔离元件和纳秒级的模拟开关，全过程在2微秒内将功放电路的推动信号切断，保证在输出短路的情况下，不损坏功率器件。是指主要用于绝缘和漏电检测中的高压电源，现在高压电源和高压发生器已经没有严格的区别。

HLM-1002直流高压发生器产品特点:

体积更小、重量更轻、更美观、更可靠、操作更简便、功能齐全，是电力系统21世纪的换代产品。

采用*工艺技术制造。脉冲串逻辑阵列调制，采用大功率IGBT器件，相位模糊控制，从而使输出稳定度更高，纹波更小，频率高达100kHz。

按免维修设计，主要部件均采用德、美、日进口器件，经久耐用，不怕连续对地直接短路放电。

HLM-1002直流高压发生器精度高、测量准确，输出电压调节采用单个多圈电位器，升压过程平稳，调节精度高，并有粗调、微调功能。仪器具有高低压端测量泄漏电流，高压端采用球形屏蔽数字表显示、不怕放电冲击。抗干扰性能好，适合现场使用。

HLM-1002直流高压发生器产品成套性:

1、高压倍压体主机（配铝合金箱）一台；

2、控制箱一台；

3、电源线一根；

4、高频输出七芯电缆一根；

5、产品出厂试验报告一份；

6、输出线一根；

7、产品使用说明书一份；

8、产品合格证、保修卡一份；

9、保险管4只。

10、高压屏蔽数显微安表一只。

产品规格及技术指标：

| 型号 项目 | 60/2 | 60/10 | 120/2 | 120/5 | 200/2 | 200/5 | 300/2 | 其 它 等 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输出额定电压电流 | 60kV/2mA | 60kV/10mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600～800kV电压等级的直流发生器定做 |
| 控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg |  |
| 倍 压 体 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg |  |
| 工作电源 | 50Hz；220V±10% |  |  |  |  |  |  |  |
| 测量误差 | 数字电压表：1%（满度）±1个字；数字电流表：1%（满度）±1个字 |  |  |  |  |  |  |  |
| 稳 定 度 | 随机波动，电源变化±10%时，≤0.5% |  |  |  |  |  |  |  |
| 纹波系数 | ≤0.5%（满度） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作方式 | 间断使用，额定负载60min |  |  |  |  |  |  |  |
| 工作环境 | 环境温度：-15℃～50℃；温度25℃时，相对湿度：＜90%（无凝露）；海拔高度：＜2500m |  |  |  |  |  |  |  |

操作说明

● 控制箱上的显示灯、开关、旋钮等已标清楚，看此操作说明时请参照控制箱的面板上元器件名称使用。

● 高压塔底盘侧面有七芯插座为联接控制箱电缆之插座，底盘侧面有铜接线柱为接地端子作连接地线用。

● 高压屏蔽电流表为数显微安表，表顶端上的插孔为连接被试品的线插孔，同时也作为电源开关，不用时请拔掉插头，就自动关闭电源。换电池时请将上盖镙丝打开，换好后请扣好盖用镙丝拧紧。扁园表换电池时打开后盖。

1．将控制箱面板上的接地端子与高压塔的接地接线柱用接地线连接在一起并现场或试验室的地线接牢。为保证您现设备的安全，请务必反复检查地线，确保各接地线良好。

用提的七芯电缆连接控制箱与高压塔，电缆两端为同样的快速航空插头，注意用插头侧面豁口对准插座内侧粗凸部分插入并顺时针拧紧。（可用电缆任一端连接控制箱或高压塔）接好电源线，电源为单项交流220V，工频50Hz。

2．打开电源开关，此时电源开关绿灯和面板表亮。则高压指示绿灯亮，如高压提示蜂鸣器处在开的位置，则鸣叫以提示操作者在加高压，此时，顺时针旋转高压输出调节钮，则升高压，电压表显示为负载试品上的电压KV值，电流表则显示试品上流过的电流与所有泄漏电流之和，但不包括内置高压分压器的电流。电流以微安单位UA值。

如果打开电源开关，高压显示绿灯不亮，且故障显示中“回零”红灯亮时，则表示高压输出调节钮未在零位上，请逆时针旋转此钮至“零位”上，并将微调电压旋钮回到零位上，“回零”灯灭，在顺时针调节即可升压。

3．若不需要额定输出电压范围内的调节保护时，要把过压保护整定钮顺时针旋至zui大值，此时，当输出电压超过额定输出电压时即自动保护，切断高压。若要求在额定输出电压范围内进行调压保护时，请空载升压按以上步骤升压到预定的保护电压上，再将过压保护整定旋钮慢慢逆时针旋转到所需要的电压上，作过压保护动作，“过压”指示灯亮，保持过压保护整定旋钮就定于此位置上，将升压旋钮回到零位上，关闭电源。接上试品，则以后升压超过预定电压时即自动切断高压。

4．当发生过压、过流等故障时，高压自动切断，高压显示绿灯灭，蜂鸣器停止鸣叫，相应故障指示灯亮，说明试品已短路，若要重新启动时，应将高压输调整钮回到零位上，微调旋钮同样在零位上，再关电源开关，然后再打开电源开关，才能切除保护重新升压。

● 正常工作关机时，应先将高压调整旋钮逆时针回到零位上，再将微调电压旋钮回到零位上，zui后关电源开关。

- 电源开关兼用于保护重置开关，故当故障显示灯（回零显示灯除外）亮后应关闭电源开关再打开才能解除保护，重新升压。

5．负载为大容性负载时，为避免充电电流过大而触发过流保护，请适当放慢升压速度。试验完毕后，将输出电压调整钮逆时针旋至零位上，此时电压表仍显示试品上的电压值，请等试品通过高压塔放电至20KV以下再用接地棒放电，以确保安全。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！