HSZGF-120KV5mA高频智能直流高压发生器技术特点

HSZGF-120KV5mA高频智能直流高压发生器技术条件：

电源：AC220V±10%，50Hz±1%

输出电压指示精度：<1级

输出电流指示精度：<1级

纹波系数：≤0.5%

0.75倍输出电压指示精度：<1级，带锁存

HSZGF-120KV5mA高频智能直流高压发生器技术参数：

输出电压 (kV) 120

输出电流 (mA) 5

输出功率 (W) 600

充电电流 (mA) 5

控制箱重量(kg) 2

倍压筒重量(kg) 3

倍压筒规格(mm) Ф90 h470

电压测量误差 1%(满度)±1个字

电流测量误差 1%(满度)±1个字

过压整定误差 过压保护采用拨码设置，一目了然（精度≤1.0％）

0.75切换误差 高精度0.75UDC-1mA单触按钮（精度≤1.0％）氧化锌避雷器试验

波纹系数 ≤0.5%

工作方式 间断使用：额定负载30分钟1.1倍额定电压使用：10分钟

工作环境 温度：-10℃～+40℃

相对湿度：室温为25℃时不大于85％（无凝露）

海拔高度：1500米以下

带电容负荷 被试品电容量无限制

结构特点 电气绝缘倍压筒

空气绝缘、无泄漏之虑

产品特征：

1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好；

2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能，电压保护值可整定，显示直观；

3、电压、电流采用数码显示，且通电源就有读数，方便监视输出状态；

4、具有0.75倍电压换算，方便测试氧化锌避雷器；

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！