QJ31型直流单双臂电桥用途及技术参数

一、概述
QJ31型直流单双臂电桥采用惠斯通/开尔文两种电路，全量程由10个量程倍率和4个十进读数盘组成，有内附指零仪和内附工作电源。只要在电池盒内装入电池，不需要任何其它附件即可投入测量工作。适合大专院校和工矿企业实验室、车间现场或野外工地，对直流电阻作准确的测量。测量方便。此外，电桥还设有外接电源接线端钮。

用途：

直流单双臂电桥的主要用途，用来测量10-4~1111000Ω的直流中、低电阻，金属导体的电阻率，导线电阻，直流分流器电阻。开关、电器的接触电阻及各类型电机、变压器的绕线电阻和温升试验等。

二、QJ31直流单双臂电桥主要技术性能：

1、电桥的总有效量程。

单臂电桥：10~1111000Ω

双臂电桥；10-4~1111Ω

2、电桥的参考温度为20±1℃，参考相对湿度为40%~60%。

3、电桥的标称使用温度20±10℃，标称相对湿度为25%~80%。

4、QJ31型直流单双臂电桥在参考温度和相对湿度条件下，电桥各量程的允许误差极限为：Elim=±C%（RN/10+X）………………（1）

式中：  Elim——允许误差极限，Ω；

X——标度盘示值，Ω；

RN——基准值，Ω（取该量程内zui大的10的整数幂）；

C——准确度等级。

5、电桥各量程、测量范围、等级指数如表1、表2所示。

a、双臂电桥

| 量程倍率 | 有效量程（Ω） | 等级指数C% |
| --- | --- | --- |
| ×0.01 | 0.0001~0.1111 | 0.1 |
| ×0.1 | 0.1~1.111 |  |
| ×1 | 1~11.11 |  |
| ×10 | 10~111.1 |  |
| ×100 | 100~1111 |  |

b、单臂电桥

| 量程倍率 | 有效量程（Ω） | 等级指数C% |
| --- | --- | --- |
| ×10 | 0.0001~0.1111 | 0.1 |
| ×100 | 0.1~1.111 |  |
| ×1000 | 1~11.11 |  |
| ×10000 | 10~111.1 | 0.2 |
| ×100000 | 100~1111 | 0.5 |

6、相对湿度在参考条件下，温度超过参考温度范围，但在标称范围之内，由于温度变化引起的附加误差不应超过相应一个等级指数值。

7、温度在参考条件下，湿度超过参考相对湿度范围，但在标称范围之内，由于湿度变化引起的附加误差不应超过相应一个等级指数值的20%。

8、线路与外壳之间的绝缘电阻（在环境温度15~35℃，相对湿度45%~75%的条件下进行）应大于500MΩ。

9、线路与外壳之间能经受500V一分钟交流电压试验，而不击穿。

10、电桥外形尺寸：320mm×260mm×160mm

11、重量：＜5kg。

QJ31型直流单双臂电桥工作电源：

（1）电桥回路的工作电源为1号1.5V手电筒电池二节。

（2）集成运放指零仪的工作电源为1节（6F22）9V电池。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！