- 谈谈在实际应用中为什么要进行耐电压测试

- 电介质强度测试, 亦称hi-pot 测试, 大概是多人知道的和经常执行的生产线安全测试。实际上，表明它的重要性是每个标准的一部分。 hi-pot 测试是确定电子绝缘材料足以抵抗瞬间高电压的一个非破坏性的测试。

- 这是适用于所有设备为保证绝缘材料是足够的一个高压测试。

- 进行hi-pot 测试的其它原因是, 它可以查出可能的瑕疵譬如在制造过程期间造成的漏电距离和电气间隙不够。

- 进行型式测试的时候, hi-pot 测试是在某些测试（譬如失效, 潮态及振动测试）之后进行来确定是否因为这些测试造成绝缘的退化。但是，日常生产进行的hi-pot 测试, 是制造过程中的测试来确定是否所生产的产品的结构是与型式测试所用产品的结构相同。

- 一些由生产流程造成的缺陷可以通过在线hi-pot 测试检查出来，例如, 变压器绕组电气间隙和爬电距离减小。

- 这样的故障可能起因于绕线部门的一名新操作员。

- 其它例子包括检查绝缘材料的针孔瑕疵或发现一个过大的焊点。

- 大多数安全标准使用2xU + 1000 V 的惯例作为基本的绝缘材料测试的依据, 这里的U 是操作电压（rms值）。

- 这个惯例仅仅作为一个指导, 对于个别标准特别是IEC 60950 提供了一个具体的表格来定义根据测量到的实际工作电压来确定确切的测试电压1.至于使用1000 V 作为基本惯例的原因是产品的绝缘材料在日常使用中可能承受瞬间过电压。

- 实验和研究表示, 这些过电压通常高达1000 V 。

- 耐电压测试仪测试方法：

- 高压通常是应用的在横跨被测试绝缘材料的二个部件之间, 譬如测试设备（EUT）的一次侧电路（Primary Circuit）和金属外壳。

- 如果绝缘材料在两个部件之间是足够的, 那么加在两个由绝缘体分离的导体之间的大电压只能产生非常小的电流流过绝缘体。

- 虽然这个小电流是可接受的, 但是空气绝缘或固体绝缘不应该发生击穿。

- 因此, 需要注意这个电流是因为局部放电或击穿的结果, 而不是由于电容联结引起的。

- 另外一个例子是对介于电源的一次（Primary）和二次（Secondary）电路之间的绝缘材料进行测试。

- 这时所有输出短接在一起。

- 耐压测试仪的接地探针与短接在一起的输出相连, 同时高压探针与L 和N连接（L和N短接） (参见图1) 。在hi-pot 测试期间EUT 不工作。

- 必须注意, 在进行型式测试期间, 理想的情况是先加低于规定的电压的1/2, 然后逐渐上升，并且在10 秒中达到规定电压，并且维护1 分钟。

- 然而，大多数测试仪器, 直接输出规定电压或使用一个电子控制线路来实现电压的爬升。

- 耐电压测试仪测试持续时间：

- 如果测试是代表认证过程的一部分, 那么测试持续时间必须是所使用的安全标准相符合。

- 尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻检测仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！