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产品主要技术性能:
1.测量范围: 1μV~1.911110V
2.准确度: 0.01%
3.外型尺寸: 477×257×170（mm）
4.质量: 7.5kg

UJ25-高电势直流电位差计成套性:（用户自配）
1.AC15/2型检流计或与AC24型光电放大检流计配套；
2.YJ42型精密稳压电源或R40甲电池；
3.FJ51型或FJ56型直流分压箱；
4.BC9a型标准电池。

一、概述
UJ25型直流电位差计适用于实验室和计量部门作精密测量，可直接用来测量直流电势，亦可用它作为标准仪器来校验0.02级直流电位差计，配用标准电阻时可以测量直流电流和电阻，以及校验功率表。
二、技术数据
2.1使用条件
2.1.1基本误差的参考条件：周围环境温度：20±1℃，相对湿度50%±10%，准确度等级指数0.01。
2.1.2空气中不含有腐蚀性气体和有害杂质。
2.2基本误差极限：
Elim=±(10-5+10-4X)V
式中：Elim——误差的允许极限值V
X——标度盘值
2.3测量范围
2.3.1电位差计的测量上限为1.911110V，最小分度为1μV。
2.3.2配用压箱扩大测量范围后，电位差计测量上限可扩大到600V。
2.4工作电流：电位差计的工作电流为0.1mA，相当于毎伏10kΩ。
2.5变差极限：当电位差计在参考条件下，而单一影响量发生变化时，由此产生的变差如下表如示：
	影响量
	等级指数%
	标称使用范围极限
	允许变差 ①

	周围温度
	0.01
	20±5℃
	50

	相对湿度
	25%和75%
	30
	

	直流共模电压
	±10V ②
	50
	


影响量
等级指数% 0.01
标称使用范围极限
允许变差 ①50
周围温度 20±5℃
相对湿度25%和75% 30
直流共模电压±10V ②50
②外电路电阻（从施加被测量的两个端钮之间看过去的电阻）应不超过10KΩ。2.6高压试验
在环境温度15～35℃，相对湿度45%～75%范围内，电位差计的导电部分和外壳间的绝缘强度，应能耐受频率介于45～65HZ之间，实际正弦波试验电压2KV（平方根值），历时1分钟的试验而不击穿。
2.7绝缘电阻。
在环境温度15～35℃，相对湿度45%～75%范围内，电位差计的电路与外壳间的绝缘电阻不小于1GΩ。
2.8外型尺寸：477×257×170mm
2.9质  量：7.5Kg

成套性（用户自配）
1. AC15/2型检流计或与AC24型光电放大检流计配套
2. YJ42型精密稳压电源或R40甲电池
3. FJ51型或FJ56型直流分压箱
4. BC9A型标准电池

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！
