[bookmark: _GoBack]QJ44直流双臂电桥产品性能特点

1、准确度等级：0.2 级。
2、使用温度范围：5℃～45℃。
3、测量范围：0.00001～11Ω，基本量限 0.01～11Ω。
4、准确度：电桥在环境温度为 20℃±10℃，相对湿度小于 80%的条件下，在基本量限内，允许测量误差为：
I△I≤a%Rmax（允许误差为滑线读书刻度4小格）
а…………………………………准确度等级（0.2 级）
Rmax…………………………电桥读数的满刻度（Ω）
5、内附晶体管检流计，具有足够的灵敏度。在基本量限内，当滑线读数盘刻度变化 4 小格，检流计指针偏离零位不小于 1 格。
6、电桥的工作电源为 1.5V～2V（内附电源为 1.5V1 号手电筒电池 4 节并联），晶体管检流计工作电源为 6F22、9V（2 节并联）。
7、仪器外形尺寸：300×255×150mm。
8、仪器重量：约 4.5Kg。 

QJ44直流双臂电桥修理注意事项
1、在修理晶体管检流计时，可用以上三种方法来确定故障点。
2、在焊接 3DO2 场效应管时，烙铁应很好接地，断电焊接。
3、在检查元件时，应重点检查场效应管是否损坏，电容器容量误差无关紧要，而对电容器漏电要求较高，检测元件方法请参阅有关资料。
4、焊接元件时，应使用 24W 烙铁，并防止印刷板线条短路和翘起。
5、晶体管检流计原理图和装配图中所标晶体管型号仅供参考。 

QJ44直流双臂电桥，内附晶体管检流计和能内附工作电源。适合于工矿企业、实验室或车间现场，对直流以低值电阻作准确测量。如用来测量金属导体的导电系数，接触电阻、电动机、变压器绕组的电阻值，以及其它各类直流低值电阻。
产品参数：
主要性能
准确度等级：0.2级。
使用温度范围：5℃~ 45℃。
测量范围：0.00001~11Ω，基本量限0.01~11Ω。
准确度：0.2%
电源为1.5V~2V（内附电源为1.5V1号手电筒电池4节并联）
晶体管检流计工作电源为6F22、9V（2节并联）。
仪器外形尺寸：300×255×150mm。
仪器重量：约4.5Kg。
	测量范围
	0.5µΩ～11.0000Ω

	倍率
	量程
	分辨力
	准确度

	×10-2
	0.01～1.1000 mΩ
	0.5µΩ
	1%

	×10-1
	0.1～11.000mΩ
	5µΩ
	0.5%

	×1
	1～110.00mΩ
	50µΩ
	0.2%

	×10
	0.01～1.1000Ω
	500µΩ
	0.2%

	×102
	0.1～11.000Ω
	5mΩ
	0.2%

	桥路电源
	1.5V（1号1.5V干电池6节并联）

	指零仪电源
	9V（2节6F22型叠层电池）

	外型尺寸
	(W) 320mm×(H) 280mm×(D)   170mm

	重量
	4.5kg



















尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！
