ZYZC-1A直流电阻快速测试仪规格特征

变压器绕组的直流电阻测试是变压器在交接、大修和改变分接开关后，*的试验项目。通过测量变压器绕组的直流电阻，可以检查出引线的焊接或连接质量，绕组有无匝间短路或开路，以及分接开关的接触是否良好等情况。在以前对直阻的测量均采用QJ44双臂电桥来测量，而这类电桥的测量电流为毫安级，测量起来时间需要很长，而且精度也较低。为了改变这种状况，缩短测量时间以及减轻测试人员的工作负担，本公司开发了SXZZC-3A直流电阻快速测试仪。

1A直流电阻快速测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器采用了良好的开关电源技术，其测量速度比电桥快一百多倍，显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果，三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值，克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点，同时具备了自动消弧功能。本仪器具有测速快、精度高、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。仪器内装可充电电池组（12V），交直流两用，便于现场及野外测试。

本产品符合DLT 845.3-2004《电阻测量装置通用技术条件 第3部分直流电阻测试仪》的要求。

1A直流电阻快速测试仪产品特点：

是测量电力变压器、大型电机、互感器等各种感性负载的直流电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器。

产品功能：

测试速度快：本仪器zui大输出充电电流可达3A，测量时能有效地补偿大电感设备电流惯性，加速了铁芯饱和，从而缩短了充电时间，提高了测试速度，比传统仪器单、双臂电桥快几百倍。

准确度高：本仪器除了采用良好的四端子测量法外，而且还采用良好的恒流电源技术，使得对感性负载充电电流保持在一个相对的稳定值，抗感能力稳定，抗干扰能力强，进而保证了测量准确度。并且采用国外进口优质元器件，测量结果准确度高，重复性好。

测量范围广：电阻测量范围为1μΩ～2KΩ，量程广。

交直流两用：本仪器内附可充电电池组，交直流供电，便携式设计，使用、携带方便。

产品参数：

1.使用条件：

环境温度：0℃～40℃;

相对温度：≤85％RH。

2．测量范围：

本机共设置六档量程，分别为：

1μΩ～20mΩ;

20 mΩ～200mΩ;

0.2Ω～2Ω;

2Ω～20Ω;

20Ω～200Ω;

200Ω～2kΩ。

3．测量精度：０.2级。

4．zui高分辨率：1μΩ。

5．恒流源：

3A（1μΩ～20mΩ、20 mΩ～200mΩ、0.2Ω～2Ω）；

300mA(2Ω～20Ω)；

30mA（20Ω～200Ω）；

3mA（200Ω～2kΩ）。

6．工作电压：

直流：11V～14V；

交流：220V。

7．功耗：≤15W

8．外形尺寸：365 mm×330 mm×180mm。

9．重量：5kg（含测试钳和测试线）。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！