讲讲耐压测试仪工作中的操作使用

耐电压测试仪设备应该拥有对应的短路电流能力。安规标准明确要求输出500VA耐压测试仪或要求耐压测试仪的跳脱电流必须为100mA而短路电流至少要达到200mA，且要求输出电压的量测值需在±3%以内。耐压测试仪是一款可实施符合各种安全标准要求的电子设备仪器和电子元件等耐电压试验而长期的测试仪。输出电压可达到AC5kV。设有RS-232C接口标准装备，可记录和存储试验数据。

耐电压测试仪的操作：

1) 仪器的连接只有在测试灯熄灭状态,无高压输出状态时,才能进行连接或拆卸操作！

2) 在连接被测体或拆卸时,必须保证高压输出"0" 及在"复位"状态。

3) 检测产品前，须先按下启动按钮，将耐压测试仪的红色高压输出棒和回路线对接短路，看耐压测试仪是否出现击穿报警，以此确定耐压测试仪是否工作正常。

4) 如果产品测试过程中出现击穿报警，应按下停止（或复位）按钮，检查耐压测试仪的电线等是否存在碰线短路或其他的异常情况，然后再按下启动按钮重新进行检测，确定是否存在误报警,以便判定产品是否合格。

5) 台灯、灯串和软管灯等应该在绝缘材质的台面上进行测试，吊灯必须与金属的悬挂架保持绝缘隔离状态。

6) 测试灯串和软管灯类的产品时，高压棒的尖头部位须绑上金属丝球，以便扩大测试面积，保证测试的有效性。

7) 测试带插头的灯具，回路线上的插座必须选用品质好的和插头制式相匹配的（如欧式BS插头等）插座，避免因接触不良导致测试的不正确。

耐电压测试仪是根据电力行业试验标准而设计的试验设备，其安全可靠、功能强大、使用方便、维护简单，主要用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力，耐压测试仪是电力运行相关部门、电工电器制造企业、冶金、煤矿、电气化铁路相关部门、科研单位及高等院校等需要耐压试验设备的产品。

尊敬的客户：感谢您关注我们的产品，本公司除了有此产品介绍以外，还有200A|100A|回路电阻测试仪，回路电阻检测仪，超高压耐压检测仪，互感器检测仪，双钳相位伏安表等等的介绍，您如果对我们的产品有兴趣，欢迎来电咨询。谢谢！！